## Slide 1
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE pH
Dra. Mabel Vázquez
FCAyF – UNLP
mevazquez@agro.unlp.edu.ar
2010
PROINSA

## Slide 2: Thomas G.W El pH del suelo es probablemente la medida informativa más simple que puede ser hecha para determinar las características del suelo
SSSA Book Series 5, Chemical Methods, Bhigam J.M., 1996

## Slide 3
DETERMINACIÓN POTENCIOMÉTRICA
Se mide la diferencia de potencial eléctrico entre 2 electrodos de una suspensión suelo-líquido en un circuito eléctrico
Electrodo de referencia
(Agº/AgCl ó calomel (Hgº-Hg2Cl2/KCl)
Electrodo indicador
(vidrio, membrana líquida,
membrana sólida)
Con HCl en su interior
circuito potenciométrico
El H+ de la suspensión de suelo se intercambia con el del electrodo indicador a través de una punta porosa

## Slide 4
SAMLA
12 g de suelo (2 mm)
vaso 50 ml
30 ml solución
KCl 1M
CaCl2 0,01 M
Agua destilada
AGITAR 30 SEGUNDOS
DEJAR REPOSAR 1 hr
MEDIR AGITANDO
Medida estable: en 5 seg no varía + de 0,02 unidades

## Slide 5: VARIABLES QUE MODIFICAN LA MEDIDA
Relación suelo-líquido
(extracto de pasta de saturación, 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:5; 1:10)
SAMLA
1:2,5 m/V
Se mide con agitado
IRAM 29.410 (1999)
ISO 10.390 (1994)
1:5 V/V
Miden en sobrenadante sin agitado

## Slide 6
Sc ácida
A > dilución:
> disociación de H+ de las superficies coloidales
>Disociación de complejos del Al
EL AUMENTO DE pH NO ES PROPORCIONAL A LA DILUCIÓN
ESTO VARÍA DE SUELO EN SUELO
SUELO:AGUA

## Slide 7
A > DILUCIÓN > pH
EN MUESTRAS CON pH > 7
(con agitado o sin agitado)

## Slide 8
  H2O CE < 0,2 mSm/m (25ºC) y pH > 5,6
  (IRAM 21.322 Grado 2)
  KCl 1M disminuye el pH
  CaCl2 0,01M disminuye el pH
Tipo de líquido

## Slide 9
pH actual (suelo: agua 1:2,5)
Arcilla
Ca 2+
K+
Mg 2+
H +
Al3
Fe3+
+
H2O
Ca2+
K+
Na+
H+
pH
- Log (H+)
Solución del suelo

## Slide 10
pH (suelo: KCl 1N 1:2,5)
Arcilla
Ca 2+
K+
Mg 2+
H +
Al3
Fe3+
+
KCl 1M
Ca2+
K+
Na+
H+
pH
- Log (H+)
Solución del suelo
K+
K+
K+
K+
K+
K+
K+
H +
H +
K+

## Slide 11
Tiempo de agitado y de reposo
AGITAR 30 SEGUNDOS
DEJAR REPOSAR 1 hr
SAMLA

## Slide 12
Forma de hacer la medida
        Agitación (sí o no)
        Ubicación del electrodo
Electrodos
dentro de la suspensión ó
cerca del suelo decantado
Disminuye el pH (no siempre)
H+ disociado de la superficie de los coloides
Carga del suelo incide en la movilidad del K y Cl del electrodo de calomel

## Slide 13
PARA MUESTAS DE pH BÁSICO
IRREGULAR
PARA MUESTAS DE pH ÁCIDO
MOVIMIENTO < DECANTADO SIN AGITACIÓN < SOBRENADANTE SIN AGITACIÓN

## Slide 14: Contenido de CO2 del agua del ambiente del suelo (determinaciones húmedas o suelo calcáreo)
CO2 % en volumen | pH
0,03 | 5,72
0,30 | 5,22
10,0 | 4,45
100,0 | 3,95

## Slide 15: Obturación de la porosidad del electrodo indicador
Los electrodos de vidrio deben mantenerse inmersos en la solución indicada por el fabricante
En caso que se seque accidentalmente
Sumergir 5 min en HCL 0,1M y luego NaOH 0,1 M y finalmente HCl 0,1 M

## Slide 16: Inestabilidad de las medidas
Electrodo obturado
Valores altos de pH
Calidad del electrodo
H2O más lento que en KCl ó CaCl2
> a > diferencia de pH entre muestras consecutivas
Suelos con carbonatos o encalados, o ciertos contaminantes
Sin agitación + inestable que con agitación

## Slide 17: Cifras significativas
son todos los dígitos claramente conocidos
sólo el último puede ser dudoso
En la mayor parte de los potenciómetros estas cifras implican 2 decimales
Siendo el 2º decimal dudoso

## Slide 18: PROINSA 2009/2010

## Slide 19
PROINSA 2009 Muestra 1
6,13
5,50

## Slide 20
pH | Calificación | Efectos esperados
< 4,5 | Extremadamente ácido | Toxicidad de Al3+, Fe2+, Mn2+ e H+ Escasa actividad microbiana
4,6 – 5,0 | Muy fuertemente ácido | Posible toxicidad por Al3+
5,1 – 5,5 | Fuertemente ácido | Exceso: Co, Cu, Fe, Mn, Zn Deficiencia: Ca, K, N, Mg, Mo, P, S Suelos sin CaCO3 Actividad bacteriana escasa
5,6 – 6,0 | Moderadamente ácido | Intervalo adecuado para la mayoría de los cultivos
6,1 – 6,5 | Levemente ácido | Máxima disponibilidad de nutrientes
6,6 – 7,3 | Neutro | Mínimos efectos tóxicos
7,4 – 7,8 | Medianamente básico | Suelos gralmente con CaCO3
7,9 – 8,4 | Básico | Disminuye la disponibilidad de P y B Deficiencia creciente de Co, Cu, Fe, Mn, Zn
8,5 – 9,0 | Ligeramente alcalino | Sodicidad
9,1 – 10,0 | Alcalino | Sodicidad
> 10,0 | Fuertemente alcalino | Toxicidad sódica Movilidad de P como Na3PO4 Actividad microbiana escasa Micronutrientes poco disponibles excepto Mo
Schoeneberger, PJ ET AL, 2000
0,5 UNIDADES DE pH CAMBIAN LA CALIFICACIÓN

## Slide 21: pH Y DIAGNÓSTICO AGRONÓMICO
Especie | Óptimo | Tolerancia para rendimiento satisfactorio
Alfalfa (Medicago sativa) | 6,5-7,5 | 6,0-8,0
Algodón (Gossypium hirsutum) | 5,2-6,0 | 4,8-7,5
Arroz (Oryza sativa) | 5,0-7,0 | 4,0-8,0
Avena (Avena sativa) | 5,5-7,0 | 4,0-7,5
Caña de azúcar (Saccarum officinarum) | 6,0-7,5 | 4,5-8,5
Cebada (Hordeum vulgare) | 5,5-7,0 | 5,5-8,8
Centeno (Secale cereale) | 5,5-6,5 | 4,0-7,7
Girasol (Helianthus annus) |  | 6,0-7,5
Maiz (Zea mays) | 5,5-7,0 | 5,0-8,0
Soja (Glycine max) | 6,0-7,0 | 4,5-7,5
Sorgo (Soghum bicolor) | 5,5-7,0 | 6,0-7,0
Trébol blanco (Trifolium repens) | 6,0-7,0 | -
Trébol rojo (Trifolium pratense) | 6,0-7,0 | -
Trigo (Triticum sp) | 6,0-7,0 | 5,8-8,5

## Slide 22
Z = (X1/2 – X ref)/ SL
Z< 2 satisfactorio
2 < Z < 3 cuestionable
Z > 3 no satifactorio
PARÁMETRO Z

## Slide 23
PROINSA 2010 Muestra 1
6,69
4,95
5,45
6,0
5,98
6,02
4,99
5,03
satisfactorios

## Slide 24
PARÁMETRO Z
6,02 – 6,00 – 5,98
4,95

## Slide 25: PRECISIÓN repetibilidad de un resultado
RONDA | DESVÍO STANDART
2009 | 0,03
2010 | 0,03
ES LLAMATIVAMENTE BAJA
Ó
¿ESTAREMOS ENVIANDO RESULTADOS REPETIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS HASTA QUE SE PAREZCAN?
DEBE EVALUARSE A CIEGAS EN RONDAS DISTINTAS

## Slide 26: PROTOCOLOS usados en la 2º ronda

## Slide 27: TAMIZADO DE LA MUESTRA
  2 mm (25 laboratorios)
  1 mm (2)
  0,5 mm (2)
  s/tamizar (1)
Rojo SAMLA
Nº entre paréntesis: Nº de laboratorios

## Slide 28: SECADO DE LA MUESTRA
Al aire (11) (48 h ó hasta que pueda triturarse, variable de acuerdo a HR)
40ºC (12)(12 h, 15 h, 18 h, peso constante, 24 h)
25-30ºC (1)
35ºC
< 50ºC (1)
105ºC (1)

## Slide 29: SAMLA al aire o estufa circulación forzada 20-35ºC (sin tiempo)
IRAM 29578
40ºC +/- 0,5ºC hasta que implementos no se adhieran
Nota:
Capa < 20 mm
12h generalmente da contenidos < 5%
DISCREPANCIA
SAMLA – IRAM

## Slide 30: LÍQUIDO
AGUA (todos)
  destilada
  desmineralizada
  grado 2
  desionizada
  destilada y hervida
  bidestilada
SAMLA agua destilada

## Slide 31: RELACIÓN SUELO/SOLUCIÓN PESO MUESTRA
1/2,5 Peso/Volumen (28)
5/15 Volumen/Volumen (1)
PESO SUELO: desde 4 g hasta 30 g
SAMLA: 12 g

## Slide 32: ENVASE DE AGITADO
VASOS DE:
  25
  30
  35
  50
  60
  100
  120
  125
  150
  230
  250

## Slide 33: TIEMPO DE AGITADO
10, 30, 40 seg
1, 2-3, 5, 30 min
cada 20 min, a intervalos, 1 min cada 30 min
FORMA DE AGITADO
Manual con varilla de vidrio
Orbital 180 rpm
Magnético
Multiposición
Vai-ven 180 rpm
En frasco tapado manualmente
SAMLA NO ESPECIFICA

## Slide 34
AGITADO CON VARILLA

## Slide 35
AGITADOR MAGNÉTICO

## Slide 36: TIEMPO DE REPOSO
30 min
1; + de 2; 2; 3; 4; +1 y – 12 h; >30 min < 2h
BUFFERS
4, 7
4, 7, 10
4 y 7 ó 7 y 10
comprados o preparados

## Slide 37
FORMA DE MEDIR
Inmediatamente de agitar en el sobrenadante en el 1/2 del vaso y agitando
Sin agitar dentro del decantado
Con agitación suave y electrodo a 1,5 cm
Con agitación y electrodo en el fondo del vaso
Agitar 1º y luego con electrodo dentro de decantado sin agitar
SAMLA NO ESPECIFICA CÓMO AGITAR PREVIAMENTE Y DURANTE LA MEDIDA

## Slide 38
MEDICIÓN CON AGITADOR MAGNÉTICO

## Slide 39
AGITACIÓN PREVIA CON VARILLA
Y MEDICIÓN CON AGITACIÓN MANUAL

## Slide 40
MEDICIÓN SIN AGITACIÓN ELECTRODO EN SOBRENADANTE

## Slide 41
MEDICIÓN SIN AGITACIÓN ELECTRODO EN DECANTADO

## Slide 42: ALGUNAS REFLEXIONES
Tenemos problemas con consecuencias agronómicas en las medidas de pH que estamos haciendo
Debemos definir los protocolos a utilizar dada la variabilidad existente y el conocimiento del efecto de los distintos procedimientos
Debe reveerse a la brevedad la IRAM pH, incorporando el SAMLA más la vacancias detectadas en él

## Slide 43
Debemos evaluar precisión con muestras repetidas en el tiempo en forma ciega y no sobre la misma muestra
El parámetro Z se basa en la evaluación estadística de los resultados de los laboratorios participantes para la calificación de desempeño y esto no siempre coincide con la interpretación agronómica y cambia de ronda en ronda según la perfomance de los laboratorios
Debemos tener en cuenta las cifras significativas de los resultados según protocolos usados

## Slide 44: Thomas G.W El pH del suelo es probablemente la medida informativa más simple que puede ser hecha para determinar las características del suelo
SSSA Book Series 5, Chemical Methods, Bhigam J.M., 1996
….es probable pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacerlo…..

## Slide 45: GRACIAS A ÉL TOMAMOS CONCIENCIA DE LOS PROBLEMAS DE NUESTROS LABORATORIOS Y ESTAMOS ANALIZANDO COMO SUPERARLOS
PROINSA
¡¡¡GRACIAS A LOS QUE LO LLEVARON ADELANTE!!!

## Slide 46
GRACIAS POR LA ATENCIÓN
Dra. Mabel Vázquez
FCAyF – UNLP
mevazquez@agro.unlp.edu.ar